# Комунальне некомерційне підприємство

«Міська поліклініка № 20» Харківської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик  закупівлі   Система ендоскопічної візуалізації для ЛОР обстежень  ДК 021:2015:  ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків   (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)). Відповідно до ч.2 ст.3  Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»: «Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.»

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 20»  Харківської  міської  ради ; 61068, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд.179; ідентифікаційний код: 34017656; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):  Система ендоскопічної візуалізації для ЛОР обстежень  ДК 021:2015:  ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  ВІДКРИТІ ТОРГИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ

UA-2025-05-14-008066-a

Вид закупівлі: процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:          2 284 334,00   грн з ПДВ

Очікувана вартість предмета  закупівлі визначена шляхом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій, отриманих від суб’єктів господарювання.

Розмір бюджетного призначення: Джерело фінансування: власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 31.07.2025 року.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі та технічна специфікація до предмета закупівлі

Система ендоскопічної візуалізації для ЛОР обстежень

ДК 021:2015: 33160000-9 Устаткування для операційних блоків

НК 024:2023 35616 - Система ендоскопічної візуалізації

| № з/п | Назва предмета закупівлі | Найменування за результатами закупівлі (учасник заповнює назву запропанованого товару) | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система ендоскопічної візуалізації для ЛОР обстежень |  | 1 комплект |

Загальні вимоги

1. Доставка товару, його інсталяція, пробний пуск обладнання в експлуатацію та інструктаж медичного персоналу має здійснюватися за рахунок Учасника. Учасник повинен надати гарантійного листа.

2. Устаткування має бути новим, раніше ніде не встановленим і не використаним для демо-цілей. Устаткування має поставлятися в фірмовій упаковці виробника. Рік випуску не раніше 2024 року. Учасник повинен надати гарантійного листа.

3. Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дня пробного пуску обладнання в експлуатацію (надати гарантійний лист від учасника у складі тендерної пропозиції).

4. Спроможність учасника  поставити запропоноване обладнання повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару) або його офіційного представника в Україні (таке представництво повинно підтверджуватись копією відповідного листа, доручення, авторизації, тощо від виробника), що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого обладнання в необхідній кількості, якості та в потрібні  терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати скановану копію оригіналу гарантійного листа у складі тендерної пропозиції) із зазначенням номера оголошення.

5. Товар, запропонований Учасником, на момент постачання повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та виробів медичного призначення та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Надати копію документу на підтвердження.

6. Строк поставки не пізніше 31.07.2025 року. Учасник повинен надати гарантійного листа.

7. Сервісне обслуговування товару, запропонованого Учасником повинно здійснюватися кваліфікованими працівниками, які мають відповідні знання та навички. На підтвердження Учасник повинен надати гарантійний лист в довільній формі щодо відповідності вимогам, вказаним у вищевказаному пункті та копію сертифікату спеціаліста по технічному обслуговуванню пропонуємого товару.

Медико-технічні вимоги

Технічні вимоги:

|  | Опис параметра | Наявність функції або величина параметра | Посилання на відповідні розділи, та/або сторінку (и) технічного документу виробника та/або інструкції користувача |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система ендоскопічної візуалізації для ЛОР обстежень в комплекті: | 1 комплект |  |
|  | Призначення: система ендоскопічної візуалізаціі для отоларингологічних обстежень | Відповідність |  |
|  | Блок керування камерою ендоскопа (медичний пристрій для обробки зображень, який поєднюється з периферійними пристроями, такими як ендоскопи, камери, джерела світла та монітори) | Наявність |  |
|  | Підключення камери W+CAM | Відповідність |  |
|  | Перегляд в режимі реального часу | Наявність |  |
|  | Налаштування кольорів зображення (кольоровий режим: 3 типи - режим вухо/ніс/горло) з панелі пристрою та з кнопки головки камери | Наявність |  |
|  | Автоматичний баланс білого | Наявність |  |
|  | Датчик зображення | Не менш ніж 1/2.8” CMOS |  |
|  | Зображення високої роздільної здатності не менш ніж FHD 1920 x 1080, 60 кадрів за секунду | Відповідність |  |
|  | Вмикання функції автоматичного балансу білого з панелі пристрою та з кнопки головки камери | Наявність |  |
|  | Регулювання кількості розділених екранів на моніторі на 1; 2; 4 під час зйомки зображень | Наявність |  |
|  | Порти для підключення головок відеокамер не менш ніж 2 порти (почергова робота) | Наявність |  |
|  | Перемикання між камерами з панелі пристрою та з будь-якої кнопки на неактивній підключеній камері | Відповідність |  |
|  | Порти для підключення зовнішніх пристроїв джерела світла, не менш ніж 2 порти | Наявність |  |
|  | Вмикання та вимикання освітлення з панелі пристрою | Відповідність |  |
|  | Індикація підключеної робочої камери на панелі пристрою | Наявність |  |
|  | Керування захопленням зображення з панелі пристрою, кнопки головки камери або ножного перемикача (педалі) | Наявність |  |
|  | SDI порт - 1 канал (1920x1080p60) | Наявність |  |
|  | HDMI порт - 4 порти (1920x1080p60) | Наявність |  |
|  | Основне ендоскопічне джерело світла LED: |  |  |
|  | Призначення: використовувати під час лікування в поєднанні з периферійними пристроями, такими як ендоскопи, камери та монітори, освітлює уражену ділянку світлом, що генерується світлодіодами під час використання медичних ендоскопів через волоконно-оптичні кабелі | Відповідність |  |
|  | Оптично - волоконий кабель | Наявність |  |
|  | Яскравість лампи | Не менш ніж 770 000 Lux |  |
|  | Регулювання яскравості | Не менш ніж 8 рівнів |  |
|  | Кольорова температура | Не більше ніж 6500К |  |
|  | Регулювання яскравості лампи з панелі приладу | Відповідність |  |
|  | Вмикання та вимикання лампи с панелі приладу, або ножного перемикача (педалі) | Відповідність |  |
|  | Регулювання варіантів роботи ножного перемикача (педалі) | Наявність |  |
|  | Функція автоматичного вмикання лампи | Наявність |  |
|  | Система примусового повітряного охолодження | Наявність |  |
|  | Додаткове ендоскопічне джерело світла LED: |  |  |
|  | Призначення: використовувати під час лікування в поєднанні з периферійними пристроями, такими як ендоскопи, камери та монітори, освітлює уражену ділянку світлом, що генерується світлодіодами під час використання медичних ендоскопів через волоконно-оптичні кабелі | Відповідність |  |
|  | Ергономічна форма в вигляді рукояті | Відповідність |  |
|  | Роз’єм для ендоскопа універсальний | Наявність |  |
|  | Підключення до порта панелі блока керування камерою ендоскопа | Відповідність |  |
|  | Автоматичне вмикання разом з блоком керування камерою ендоскопа | Відповідність |  |
|  | Яскравість лампи | Не менш ніж 250 000 Lux |  |
|  | Головка ендоскопічної камери W+CAM: |  |  |
|  | Призначення: перетворення світла, отримане датчиком зображення через лінзу, в електричний сигнал, вирівнювання його відповідно до формату зображення та передача його на підключений пристрій обробки зображень | Відповідність |  |
|  | Тримач ендоскопу на камері універсальний | Наявність |  |
|  | Фіксатор ендоскопу на головці камери | Наявність |  |
|  | Ручка регулювання фокусу | Наявність |  |
|  | Ручка регулювання масштабу | Наявність |  |
|  | Три кнопки головки камери із фіксованою настройкою: - захоплення зображення - автоматичний баланс білого - налаштування кольору зображення (кольоровий режим: 3 типи - режим вухо/ніс/горло) | Наявність |  |
|  | Режим захоплення: повноекранний режим, 2 розділених знімки, 4 розділених знімки | Наявність |  |
|  | Роздільна здатність камери | Не менш ніж 1920 X 1080, 60 кадрів в секунду |  |
|  | Датчик зображення | Не менш ніж 1/2.8” CMOS |  |
|  | Об’єктив із фіксованим з’єднувач | Відповідність |  |
|  | Зум-об’єктив високої чіткості | Не менш ніж з 2,3-кратним збільшенням |  |
|  | Вага головки камери | не більше 0,75 кг |  |
|  | Ендоскопічний відеомонітор | дісплей не менш ніж 24” |  |
|  | Стійка для обладнання: |  |  |
|  | Полиці металеві | Не менше ніж 5 |  |
|  | Кріплення для монітору типу «Vesa» | Наявність |  |
|  | Кріплення головки відеокамери | Наявність |  |
|  | Колісні опори з можливістю блокування 2 шт | Наявність |  |
|  | Висувний ящик | Наявність |  |
|  | Ларингоскоп (діаметр 6, довжина :178 мм, град.: 70) | 1 шт |  |
|  | Синусоскоп (Ø 4, довжина: 175 мм, кут 0) | 1 шт |  |
|  | Отоскоп (Ø 2.7, довжина: 100 мм, кут.: 0) | 1 шт |  |
|  | Лор комбайн : |  |  |
|  | Ендоскопічний відеомонітор | Дісплей не менш ніж 24” |  |
|  | Панель управління вологостійка із звуковими індикаторами та підсвітленням кнопок | Відповідність |  |
|  | Пістолет-розпилювач з контейнером для лікарських засобів, що вмикається автоматично при підйомі та припиненні роботи при повертанні до тримача. Розпилення починається після натиску на кнопку розпилювача | Не менш ніж 3 штуки |  |
|  | Максимальний тиск повітря розпилювача не менш 242 kPa | Відповідність |  |
|  | Контейнери лікарських засобів на розпилювачах – 2 шт світлозахисні + 1 шт прозорий | Наявність |  |
|  | Аспіраційний пістолет що вмикається автоматично при підйомі та припиненні роботи при повертанні до тримача. | Не менш ніж 2 штуки |  |
|  | Відсмоктувач має три скляні ємності, що можна легко очистити, швидкість вільного всмоктування (л/хв) не менш ніж 80 л/хв, двигун відсмоктувача:макс. 680 мм рт. ст., макс. тиск 7 бар | Не менш ніж 2 штуки |  |
|  | Об’єм основної скляної ємності відсмоктувача не менш 2,5 л | Відповідність |  |
|  | Контроль та регулювання тиску розпилення та всмоктування | Наявність |  |
|  | Світлодіодний ліхтарик-ручка підключена до панелі управління з автоматичним запуском роботи при підйомі та припиненні роботи при установці на місце | Не менш ніж 1 штука |  |
|  | LED лампа 30 000 Lux | Відповідність |  |
|  | Компресор потужністю 0,9~2,0 кг/см2 з насадками для продування порожнин та для масажу барабанної перетинки | Наявність |  |
|  | Внутрішній лоток з підігрівом інструментів на рівні 35-45 градусів | Наявність |  |
|  | Зовнішній лоток для інструментів з прозорою кришкою | Відповідність |  |
|  | Шафа для зберігання медичних інструментів та інших предметів, необхідних для лікування | Наявність |  |
|  | Флакон для ліків з світло захищеного скла | Не менш ніж 6 штук |  |
|  | Захист від запотівання та нагрівач дзеркал | Наявність |  |
|  | Кольорова зміна освітлення вмикача захисту від запотівання при роботі | Відповідність |  |
|  | Ємність з нержавіючої сталі з тримачем вбудованому в корпус , висотою не менш ніж 50 мм, Ø 83 | Не менш ніж 12 штук |  |
|  | Ємність з нержавіючої сталі з тримачем вбудованому в корпус Ø 52 | Не менш ніж 2 штуки |  |
|  | Ємність з нержавіючої сталі з тримачем на боковій панелі , висотою не менш ніж 80 мм, Ø 100 | Не менш ніж 2 штуки |  |
|  | Стійка-тримач для додаткового обладнання з нагрузкою не менш 30 кг | Наявність |  |
|  | Розетки електроживлення на боковій та задній панелі | Не менш ніж 6 штук |  |
|  | Регулювання роботи розеток з панелі управління | Наявність |  |
|  | Регулювання звукового чи світового підтвердження натискання кнопок на панелі управління | Наявність |  |
|  | Під’єднання до ЛОР комбайну крісла пацієнта та регулювання ним з панелі управління комбайну | Можливість |  |
|  | Енергоспоживання | Не більш ніж 1,5 кВт в годину |  |
|  | Стілець лікаря | 1 шт |  |
|  | Медичний ірігатор для очищення носової та вушної порожнини та пазух тощо з автоматичним термометром, який регулює фізіологічний розчин до температури тіла людини близько 35°C | Наявність |  |
|  | Крісло ЛОР: |  |  |
|  | Електричне регулюванням висоти | Наявність |  |
|  | Регулювання за допомогою : - ножного перемикача - пульта дістанційного управління, - панелі управління на кріслі (кнопки управління), - сенсорної панелі управління яка знаходиться на поверхні ЛОР комбайну | Відповідність |  |
|  | Регульовані та з’ємні підлокітники | Відповідність |  |
|  | Повний електричний прівід | Наявність |  |
|  | Необмежене двостороннє обертання на 360° | Наявність |  |
|  | Функція прискорення та уповільнення | Наявність |  |
|  | Беспровідна електронна гальмівна система (блокування положення) | Наявність |  |
|  | Регульовання спинки від вертикального до горизонтального положення (перетворюється в операційний стіл) | Відповідність |  |
|  | Шарнірний підголівник | Наявність |  |
|  | Датчик руху | Наявність |  |
|  | Стабільний центр ваги | Відповідність |  |
|  | Кнопки керування : - збоку сидіння з обох боків - збоку спинки з обох боків | Наявність |  |
|  | Функції кнопок керування : - пам'ять - поворот спинки - поворот підлокітника | Наявність |  |
|  | Ножний перемикач | 1 шт |  |
|  | Керівництво з експлуатації | Надати копію |  |

*У разі, якщо дані Медико-технічні вимоги та специфікація містять посилання на конкретну марку, фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що Технічні вимоги та специфікація містять вираз «або еквівалент».