# Комунальне некомерційне підприємство

«Міська поліклініка № 20» Харківської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик  закупівлі Дефібрилятор-монітор Код ДК 021:2015 – 33180000-5 «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму»(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)). Відповідно до ч.2 ст.3  Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»: «Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.»

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 20»  Харківської  міської  ради ; 61068, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд.179; ідентифікаційний код: 34017656; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):          Дефібрилятор-монітор

Код ДК 021:2015 – 33180000-5 «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму»

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  ВІДКРИТІ ТОРГИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ

UA-2025-12-04-011370-a

Вид закупівлі: процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:          329 450 ,00  грн з ПДВ

Очікувана вартість предмета  закупівлі визначена шляхом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій, отриманих від суб’єктів господарювання.

Розмір бюджетного призначення: Джерело фінансування: власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 31 грудня 2025 року.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності зазначеним характеристик

Дефібрилятор-монітор

Код ДК 021:2015 – 33180000-5 «Апаратура для підтримування фізіологічних функцій організму»

Код НК 024:2023:17882 «Система моніторингу фізіологічних параметрів з можливістю проведення дефібриляції»

Код НК 031:2024:Z12030502 «Механічні дефібрилятори»

| № з/п | Найменування | Кількість | Одиниця виміру |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дефібрилятор-монітор | 2 | шт |

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до дефібрилятора-монітора

- Призначення:

| Призначення: | Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- |
| Дефібрилятор-монітор повинен бути призначений для дефібриляції в ручному режимі, для дефібриляції в автоматичному режимі, кардіостимуляції (ЕКС), моніторингу фізіологічних параметрів пацієнта: ЕКГ, ЧСС, ЧД (RESP), SpO2, ЧП, НІАТ |  |
| Дефібрилятор-монітор повинен бути призначений для експлуатації в медичних закладах та для експлуатації в автомобілях швидкої допомоги. |  |

2. Загальні відомості:

| № | Загальні відомості | Ступінь інформації | Дані приладу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фірма виробник обладнання | вказати |  |
| 2. | Країна-виробник | вказати |  |
| 3. | Модель | вказати |  |
| 4. | Гарантійний термін експлуатації | не менше 24 місяців з дати введення в експлуатацію. |  |

3. Комплектація:

| № | Найменування | Кількість | Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дефібрилятор-монітор | 1 шт. |  |
| 2 | Електроди для зовнішньої дефібриляції, багаторазові для дорослих пацієнтів та дітей | 1 шт. |  |
| 3 | Подовжувач багатофункціональних одноразових електродів для дефібриляції | 1 шт. |  |
| 4 | Електроди багатофункціональні, одноразові для дорослих пацієнтів | 1 шт. |  |
| 5 | Опір для тестування дефібрилятора-монітора | 1 шт. |  |
| 6 | Кабель ЕКГ 5-відведень | 1 шт. |  |
| 7 | Електрод ЕКГ для дорослих пацієнтів | 10 шт. |  |
| 8 | Датчик SpO2 для дорослих пацієнтів | 1 шт. |  |
| 9 | Трубка НІАТ | 1 шт. |  |
| 10 | Манжете НІАТ для дорослих пацієнтів | 1 шт. |  |
| 11 | Акумуляторна батарея | 1 шт. |  |
| 12 | Термопапір | 1 шт. |  |
| 13 | Шнур живлення | 1 шт. |  |
| 14 | Посібник користувача | 1 шт. |  |

4. Технічні параметри:

| № | Найменування | Вимога | Відповідність, з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вимоги до живлення: |  |  |
|  | - живлення від мережі змінного струму | 100 - 240В～ (±10%); 50 Гц  1 Гц |  |
|  | - живлення від акумуляторної батареї | наявність |  |
|  | - тривалість заряджання акумуляторної батареї, год | не більше 3 |  |
|  | - тривалість роботи від повністю зарядженої акумуляторної батареї | в режимі дефібриляції: не менше 120 розрядів з максимальним рівнем енергії; в режимі стимуляції: не менше 2 годин; в режимі моніторингу: не менше 4 годин; |  |
| 2 | Вимоги до габаритних розмірів: |  |  |
|  | - довжина, мм | не більше 350 |  |
|  | - ширина, мм | не більше 300 |  |
|  | - висота, мм | не більше 350 |  |
|  | - вага, кг | не більше 7 |  |
| 3 | Вимоги до екрану: |  |  |
|  | - тип РК-дисплею | кольоровий |  |
|  | - розмір дисплею | не менше 7 дюймів |  |
|  | - Кількість сигналів, що можуть одночасно відображаються | не менше 3 графічних сигналів |  |
| 4 | Вимоги до термопринтеру: |  |  |
|  | - кількість каналів для друку | не менше 3 каналів |  |
|  | - ширина термопаперу | не менше 50 мм |  |
|  | - швидкість друку | не гірше 6.25, 12.5, 25, 50 мм/с |  |
|  | - тривалість друку в реальному часі | не гірше 3с, 5с, 8с, 16с, 32с, безперервно |  |
| 5 | Вимоги до вихідного імпульсу дефібриляції: |  |  |
|  | - тип імпульсу дефібриляції | біфазний усічений експоненціальний |  |
|  | - точність розряду енергії на навантаженнях 25 Ом, 75 Ом, 100 Ом, 125 Ом, 150 Ом та 175 | ± 2 Дж або ± 15% (залежно від того, що більше). |  |
|  | - точність розряду енергії на навантаженні 50 Ом | ± 1,5 Дж або ± 10% (залежно від того, що більше). |  |
| 6 | Вимоги до режиму ручної зовнішньої дефібриляції: |  |  |
|  | - режим ручної зовнішньої дефібриляції | не гірше синхронний і асинхронний режими роботи |  |
|  | - значення вибору енергії, які задаються плавно або дискретно | не гірше 2, 5, 10, 15, 25, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 250, 300, 360 Дж |  |
|  | - функція примусового скидання накопиченої енергії на внутрішнє навантаження | наявність |  |
|  | - функція автоматичного скидання накопиченої енергії на внутрішнє навантаження через 30 с після її набору з можливістю збільшення часу скидання заряду | наявність |  |
|  | - індикація контактного імпедансу між пацієнтом і електродами для дефібриляції | наявність |  |
|  | - затримка розряду в режимі локальної (місцевої) синхронізації | менше 60 мс (відносно піку зубця R) |  |
|  | - затримка розряду в режимі віддаленої (дистанційної) синхронізації | менше 25 мс (відносно переднього фронту синхронізованого сигналу) |  |
| 7 | Вимоги до режиму автоматичної зовнішньої дефібриляції: |  |  |
|  | - режим АЗД | наявність |  |
|  | - серія розрядів | не гірше 1, 2, 3, з функцією налаштування |  |
|  | - рівні енергії дефібриляції для 1-го, 2-го та 3-го розряду | не гірше 100, 200, 360 Дж |  |
|  | - функція налаштування рівнів енергії оператором згідно потреб | наявність |  |
|  | - функція автоматичного скидання енергії | наявність |  |
|  | - функція метронома СЛР | наявність |  |
| 8 | Вимоги до каналу ЕКС: |  |  |
|  | - режим кардіостимуляції (ЕКС) | наявність |  |
|  | - режими стимуляції | не гірше фіксована, за вимогою |  |
|  | - форма імпульсу стимуляції | односторонній прямокутний імпульс |  |
|  | - частота стимуляції | не гірше 30 – 210 імп/хв |  |
|  | - струм стимуляції | 0 – 200 мА |  |
|  | - функція зниження швидкості стимуляції | наявність |  |
| 9 | Вимоги до моніторингу ЕКГ: |  |  |
|  | - моніторинг і вимірювання параметрів ЕКГ | не гірше чим від кабелю ЕГК 5-відведень, багаторазових електродів для дефібриляції, одноразових електродів для дефібриляції |  |
|  | - вимірювання частоти серцевих скорочень | не гірше: 15-300 уд/хв для дорослих пацієнтів та 15-350 уд/хв для дітей |  |
|  | - функція аналізу аритмій | наявність |  |
|  | - функція аналізу ST сегменту | наявність |  |
| 10 | Вимоги до моніторингу частоти дихання (RESP): |  |  |
|  | - моніторинг і вимірювання параметрів частоти дихання | наявність |  |
|  | - метод вимірювання | грудний імпеданс |  |
|  | - вимірювання частоти дихання | не гірше: 7-120 дих/хв для дорослих пацієнтів та 7-150 дих/хв для дітей |  |
|  | - час тривоги АПНОЕ | не гірше: 10-60 с для дорослих пацієнтів та 10-20 с для дітей |  |
| 11 | Вимоги до моніторингу SpO2: |  |  |
|  | - моніторинг і вимірювання параметрів SpO2 | наявність |  |
|  | - діапазон вимірювання SpO2 | не гірше 70-100% |  |
|  | - діапазон вимірювання індексу перфузії | не гірше 0.05-20% |  |
| 12 | Вимоги до моніторингу частоти пульсу: |  |  |
|  | - моніторинг і вимірювання параметрів частоти пульсу | наявність |  |
|  | - діапазон вимірювань частоти пульсу від датчика SpO2 | не гірше 25 - 240 уд/хв |  |
|  | - діапазон вимірювань частоти пульсу від манжети НІАТ | не гірше 40 - 240 уд/хв |  |
| 13 | Вимоги до моніторингу НІАТ: |  |  |
|  | - моніторинг і вимірювання параметрів неінвазивного артеріального тиску | наявність |  |
|  | - метод вимірювання | не гірше осциластистичний |  |
|  | - діапазон вимірювань статичного тиску | не гірше 0-300 мм рт.ст. (0 -40.0 кПа) |  |
|  | - вимірювання систолічного, діастолічного та середнього тиску | наявність |  |
| 14 | Інші вимоги до дефібрилятора-монітора: |  |  |
|  | - тривалість набору енергії 200 Дж, при підключенні дефібрилятора до мережі змінного струму або при повністю заряджені акумуляторній батареї | не більше 4 с в ручному режимі; не більше 20 с в режимі АЗД; |  |
|  | - тривалість набору енергії 360 Дж, при підключенні дефібрилятора до мережі змінного струму або при повністю заряджені акумуляторній батареї | не більше 8 с в ручному режимі; не більше 25 с в режимі АЗД; |  |
|  | - мова інтерфейсного меню | українська |  |
|  | - голосові підказки в процесі АЗД повинні надаватися українською мовою | наявність |  |
|  | - роз’єм СО2 придатний до вимірювання параметрів капнографії у разі підключення зовнішнього модуля СО2 | наявність |  |
|  | - пам’ять даних трендів по всім параметрам | не менше 150 год. |  |
|  | - пам’ять результатів вимірів НІАТ | не менше 2000 груп |  |
|  | - пам’ять даних подій тривоги по всім параметрам | не менше 200 подій |  |
|  | - збереження в пам’яті даних АЗД | не менше 60 хв |  |
|  | - режим відображення дисплея з високою контрастністю | наявність |  |
|  | - функція само тестування при увімкненні | наявність |  |

5. Загальні вимоги:

| 1 | Декларація відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів, затвердженого ПКМУ № 753 від 02 жовтня 2013 р.. | наявність, додати до пропозиції |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Сертифікат відповідності Технічному регламенту щодо медичних виробів, затвердженого ПКМУ № 753 від 02 жовтня 2013 р. | наявність, додати до пропозиції |  |
| 3 | Оригінал листа від виробника або його офіційного представника про можливість проведення монтажних і сервісних робіт фахівцями постачальника, які уповноважені виробником або його офіційним представником в Україні. | наявність, додати до пропозиції |  |
| 4 | Оригінал або копію гарантійного листа від виробника (або його представництва/філії, повноваження яких діють на території України) чи уповноваженого виробником представника, дилера або дистриб’ютора, що засвідчує можливість поставки товару (предмета закупівлі) у кількості та в строки, визначені тендерною документацією та пропозицією учасника. Лист має включати назву предмета закупівлі, найменування замовника та номер оголошення про процедуру закупівлі. | наявність, додати до пропозиції |  |