# Комунальне некомерційне підприємство

«Міська поліклініка № 20» Харківської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ технічних та якісних характеристик  закупівлі Реактиви для аналізів крові ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)). Відповідно до ч.2 ст.3  Закону України «Про відкритість використання публічних коштів»: «Інформація, зазначена в цьому пункті, оприлюднюється щорічно, не пізніше 31 січня року, наступного за звітним роком, та зберігається в режимі вільного доступу протягом трьох років з дня оприлюднення.»

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: Комунальне  некомерційне підприємство  «Міська  поліклініка  № 20»  Харківської  міської  ради ; 61068, Україна, Харківська область, м. Харків, проспект Героїв Харкова, буд.179; ідентифікаційний код: 34017656; юридична  особа, яка  забезпечує  потреби  держави  або  територіальної  громади

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Реактиви для аналізів крові ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні

Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  ВІДКРИТІ ТОРГИ З ОСОБЛИВОСТЯМИ

UA-2026-02-03-012430-a

Вид закупівлі: процедура закупівлі - Замовники, у тому числі централізовані закупівельні організації, здійснюють закупівлі товарів і послуг (крім послуг з поточного ремонту, предмет закупівлі яких визначається відповідно до пункту 3 розділу II Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Мінекономіки від 15 квітня 2020 р. № 708 (далі - послуги з поточного ремонту), вартість яких становить або перевищує 100 тис. гривень, послуг з поточного ремонту, вартість яких становить або перевищує 200 тис. гривень, робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, шляхом застосування відкритих торгів у порядку, визначеному цими особливостями, та/або шляхом використання електронного каталогу для закупівлі товару відповідно до порядку, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 14 вересня 2020 р. № 822 “Про затвердження Порядку формування та використання електронного каталогу”, з урахуванням положень, визначених особливостями  - відкриті торги з особливостями

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:           647 608 ,00 грн з ПДВ

Очікувана вартість предмета  закупівлі визначена шляхом проведення моніторингу цін на підставі комерційних пропозицій, отриманих від суб’єктів господарювання.

Розмір бюджетного призначення: Джерело фінансування: власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства)

647 608 ,00

Обґрунтування якісних та технічних характеристик. Строк поставки товару:  до 31 грудня 2026 року.

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі,  в тому числі документи, які повинен надати учасник для підтвердження відповідності  з   зазначеним характеристик

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ДК 021:2015: 33690000-3 Лікарські засоби різні

1. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару у кількості та якості, яких вимагає ця документація, надати оригінали гарантійних листів виробників або їх офіційних представників (якщо їх повноваження поширюються на територію України), якими підтверджується те, що Учасник має можливість поставки запропонованого товару для потреб Замовника у відповідній до вимог цієї документації, кількості, якості та у встановлені терміни. Гарантійний лист виробника повинен містити посилання на повну назву учасника, номер оголошення та номер офіційного видання з питань державних закупівель, де оприлюднене це оголошення, а також назву предмету закупівлі згідно з оголошенням.

2. Гарантійний лист, що термін придатності поставленого Товару повинен складати, на момент приймання його Замовником, не менше  12 місяців

|  | Найменування | код НК 024:2023 | код НК 031:2024 | Технічна вимога Замовника | од. виміру | кіл-ть |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ділюент 10 L для LabAnalyt 5-Part Аналізатор Гематологічний | 58237 Буферний розчинник зразків IVD (діагностика in vitro ), автоматичні/ напівавтоматичні системи | W0103010105-ПІДРАХУНОК ДРІБНИХ КЛІТИН CBC-РЕАКТИВИ (РОЗЧИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ/РОЗВЕДЕННЯ/ ЛІЗУВАННЯ/ПРОТОЧНІ РІДИНИ) | Склад хлорид натрію 0,4%, безводний сульфат натрію 1%, розчин консерванта 0,06%, соляна кислота 0,04% Аналітичні характеристики 1. рН: 6,90 ± 0,10 при 25 ± 1 °C. 2. Провідність ρ: 19,00 ± 0,50 mS/cm (мСм/см) при 25 ± 1 °C. 3. Осмотична концентрація: 315 ± 6 mOsm/kg (мОсм/кг). 4. Холосте значення: WBC ≤ 0.2×109/L (л), RBC ≤ 0.02×1012/L (л), HGB ≤ 1g/L (г/л), PLT ≤ 10×109/L (л). 5. Підрахунок часточок: якщо розмір частинок ≥ 2,5 fL (фл), підрахунок часток повинен бути ≤ 2,5×105/L (л) 6. Точність: кількість WBC в межах ± 7,5%, кількість RBC в межах ± 3%, кількість HGB в межах ± 3,5%, кількість PLT в межах ± 10%, кількість MCV в межах ± 3,0%. 7. Відмінності в партії: ΔрH значення ≤ 0.20, провідність 1mS/cm (мСм/см), осмотична концентрація ≤ 12 mOsm/kg (мОсм/кг). Застосовуваність: використовується з Аналізаторами Автоматичними Гематологічними серії LabAnalyt 5-Part-Diff Комплектація:10 L (л) | паков | 60,000 |
| 2 | Реагент оболонки 10 L для LabAnalyt 5-Part Аналізатор Гематологічний | 61165 - Реагент для лізису клітин крові IVD (діагностика in vitro ) | W0103010105-ПІДРАХУНОК ДРІБНИХ КЛІТИН CBC-РЕАКТИВИ (РОЗЧИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ/РОЗВЕДЕННЯ/ ЛІЗУВАННЯ/ПРОТОЧНІ РІДИНИ) | Склад трисгідроксиметил амінометан 0,5%, соляна кислота 0,05%, тритон 0,01% Аналітичні характеристики 1. Значення рН: 8,40 ± 0,30 при 25 ± 1 ºC. 2. Осмотична концентрація: 40 ± 20 mOsm/kg (мОсм/кг) 3. Холосте значення: WBC ≤ 0,2 × 109/ L (л), HGB ≤ 1 g/L (г/л). 4. Точність: відносне відхилення: WBC ≥ ± 7,5%, HGB ≥ ± 3,5%. 5. Відмінності в партії: ΔpH ≤ 0,60, осмотична концентрація ≤ 40 mOsm/kg (мОсм/кг) Застосовуваність: використовується з Аналізаторами Автоматичними Гематологічними серії LabAnalyt 5-Part-Diff Комплектація:10 L (л) | паков | 30,000 |
| 3 | Детергент 10 L для LabAnalyt 5-Part Аналізатор Гематологічний | 63377 -Засіб для очищення приладу/ аналізатора IVD (діагностика in vitro ) | W0103010105-ПІДРАХУНОК ДРІБНИХ КЛІТИН CBC-РЕАКТИВИ (РОЗЧИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ/РОЗВЕДЕННЯ/ ЛІЗУВАННЯ/ПРОТОЧНІ РІДИНИ) | Склад хлорид натрію 0,5%, безводний сульфат натрію 1,0%, соляна кислота 0,05%, сурфактант (ПАР) 0,2%. Експлуатаційні характеристики 1. Значення рН: 9,50 ± 0,30 при 25 ± 1 ℃. 2. Відмінності в партії: ΔрH значення ≤ 0,60 Застосовуваність: використовується з Аналізаторами Автоматичними Гематологічними серії LabAnalyt 5-Part-Diff Комплектація:10 L (л) | паков | 30,000 |
| 4 | Літичний реагент 1 L для LabAnalyt 5-Part Аналізатор Гематологічний | 61165 - Реагент для лізису клітин крові IVD (діагностика in vitro ) | W0103010105-ПІДРАХУНОК ДРІБНИХ КЛІТИН CBC-РЕАКТИВИ (РОЗЧИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ/РОЗВЕДЕННЯ/ЛІЗУВАННЯ/ПР ОТОЧНІ РІДИНИ) | Склад борна кислота 0,5%, бура 0,1%, хлорид додецилтриметиламонія 3%, бромід міристилтриметил амонія 0,3% Аналітичні характеристики 1. Значення рН: 4,00 ± 0,50 при 25 ± 1 ºC 2. Пік поглинання: λmax = 540 ± 10 nm (нм) 3. Холосте значення: WBC ≤ 0,3 × 109/ L (л), HGB ≤ 2 g/L (г/л). 4. Точність: відносне відхилення: WBC ≥ ± 7,5%, HGB ≥ ± 3,5%. 5. Відмінності в партії: ΔpH ≤ 1,0. Застосовуваність: використовується з Аналізаторами Автоматичними Гематологічними серії LabAnalyt 5-Part-Diff Комплектація:1 L (л) | паков | 10,000 |
| 5 | Очищуючий засіб 100 ml для LabAnalyt 5-Part Аналізатор Гематологічний | 63377 -Засіб для очищення приладу/ аналізатора IVD (діагностика in vitro ) | W0103010105-ПІДРАХУНОК ДРІБНИХ КЛІТИН CBC-РЕАКТИВИ (РОЗЧИНИ ДЛЯ ОЧИСТКИ/РОЗВЕДЕННЯ/ЛІЗУВАННЯ/ПР ОТОЧНІ РІДИНИ) | Склад гіпохлорид натрію 2% Експлуатаційні характеристики 1. Значення рН: ≥ 13,00 при 25 ± 1 ºC. 2. Відмінності в партії: ΔрH ≤ 2,0. Застосовуваність: використовується з Аналізаторами Автоматичними Гематологічними серії LabAnalyt 5-Part-Diff Комплектація:0,1 L (л) | пляш | 28,000 |
| 6 | Контрольний матеріал СВС-3К, 3.0 мл,нормальний рівень | 55866 - Підрахунок клітин крові IVD (діагностика in vitro), контрольний матеріал | W0103010501- НОРМАЛЬНІ ЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ | Контроль,призначений для моніторингу значень на автоматизованих і напівавтоматизованих гематологічних анализаторах імпедансного типу. Його також можна використовувати для ручних методів. Тільки для in vitro складається з еритроцитів людини, лейкоцитів ссавців та тромбоцитів ссавців,суспендованих у плазмоподібній рідині з консервантами. Зберігання при 2 - 8 ° C (35 -46°F) Термін придатності не більше 14 днів Рівень концентрації матеріалу - нормальний. Фасування – не більше 3 мл | шт | 20,000 |